|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Biliyer stent, safra yolunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Biliyer stent amsterdam, pigtail, düz, duodenal bend ve merkez açılı tipleri olmalıdır. 2. Pigtail şeklinin her iki ucu veya tek ucu pigtail olmalı ve pigtail uçlar stent yerleştirilirken düzleştirildiğinde kırılmaması için uygun elastik yapıda olmalıdır. 3. Biliyer stentin amsterdam, düz, duodenal bend ve merkez açılı tiplerinde stent dış çapı 5-7-8,5-10-11.5F ve boyları 3-22 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. Biliyer stentin pigtail tipinde ise stent dış çapı 5-10 F arasında, stent boyu 3-15 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. 4. 0,035 inclik kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Biliyer stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir. 2. Her iki ucunda yeterli genişlikte uç-yan delik ve sabitleyici çentik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1766 BİLİYER STENT, PLASTİK**