|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, sağlık tesislerinde tedavi olan hastaların kan basıncını ölçmek amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünlerin büyük boy, erişkin boy, pediatrik boy ( no:1, no:2, no;3 vb ) seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
2. Tansiyon manşonu tekli veya çiftli hortum seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Firma aşağıda belirtilen tiplere uygun konnektör getirmelidir.

 Dinaclick konnektör: GE, Datex/Ohmeda vb. Monitörler ile uyumlu,  Bayonet konnektör; Philips marka, Mindray marka, Spacelab marka, Edan marka, Biolight marka vb monitörler ile uyumlu olacaktır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Manşonlar kumaş veya vinil materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3. Hortum ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4. Manşonlar alım yapan kurum bünyesinde yukarıda belirtilen tüm marka monitörlerle uyumlu olmalı veya uyumlu olmasını sağlayan adaptör bulunmalı ve bu adaptörler yüklenici tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
5. Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok sıkı tutmalıdır.
6. Tansiyon Manşonu kullanıcılarda ya da hastalarda herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermemesi için DEHP (Fitalat) içermemelidir.
7. Tansiyon Manşonu kullanıcılarda ya da hastalarda herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermemesi için Latex (doğal kauçuk) içermemelidir.
8. Tansiyon manşonu üzerinde arter işareti olmalıdır.
9. Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
10. Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava kaçırmamalıdır.
11. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir veya silinebilir yapıda olmalı, renk değiştirmemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
2. Tansiyon Manşonlarının CE belgesi olmalıdır.
 |