| ## SMT Temel İşlevi: | - Biyopsi iğnesi her türlü sitolojik ve histolojik örnekleme için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Biyopsi iğneleri paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin dış kanülü 18G- 22G arasında olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin uzunluğu 10-20cm arasında olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin ucu kesici(cuttting) yapıda ve 3 keskin girinti(diş gibi) olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Biyopsi iğnesi iç içe geçen dışta bir kanül ve içte bir mandrenden oluşmalıdır. - Biyopsi iğnesi girişim sırasında eğilmemeli, iğne ile yapılan her türlü bükülme hareketinde iğne orijinal şeklini korumalıdır. - Biyopsi iğnesinin dış kanülü üzerinde giriş derinliğini gösteren ölçü çizgileri (cm) olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin dış kanül sapı, luer-lock enjektöre uyumlu olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin iğne hubları, iğne çaplarını belirtecek şekilde renk kodlu olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin dış kanül uç kısmı, ultrason altında görülebilmesi için ekojenik olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin, cilt derinliğini ayarlamak ve iğne hareketini kontrol etmek amaçlı stoperi olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin ucu, doku girişini kolaylaştırması açısından özel tasarlanmış yapıda ve keskinlikte olmalıdır. - Biyopsi iğnesinin dış kanülünün içinden, uygun ölçülerde kırılma bükülme ve kopmaya dayanıklı kılavuz tel geçebilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |