SMT1017 BİYOPSİ İĞNESİ, ASPİRASYON, OTOMATİK, HİSTOLOJİK

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Biyopsi iğnesi tru-cut yöntemi ile yumuşak dokulardan biyopsi alacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İğne kalınlıkları 14 G, 16 G, 18 G, 20 G olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]İğne uzunlukları 10, 16, 20, 25, 30 (cm) seçenekleri sunabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. İğne ekojenik olmalıdır ve üzerinde derinliğini gösteren ölçü çizgileri (cm) olmalıdır.
5. Her iğne kalınlığı için ayrı ayrı renk kodları olmalıdır.
6. Reusable tam otomatik biyopsi tabancasına uyumlu olmalıdır.
7. Tabanca tek elle ve rahat kullanıma elverişli olmalıdır.
8. Tabancanın kilit mekanizması olmalıdır. Kilit mekanizması tabanca her kurulduğunda otomatik olarak devreye girmelidir.
9. Tabancanın iki farklı boyda ayarlanabilir parça alma seçeneği olmalıdır. (15-22mm)
10. Ateşleme tetiği manipülasyon kolaylığı için tabancanın sağ arka bölümünde yer almalıdır.
11. Tabancanın üzerinde tabancanın kurulu olup olmadığını gösteren bir pencere olmalıdır. Tabanca kurulduğunda pencere renk değiştirmelidir.

	Genel Hükümler:

	12.  Firma iğnelerle birlikte her 100 adet iğne için; 1 adet tam otomatik biyopsi tabancasını vermelidir.
13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



