| ## SMT Temel İşlevi: | - Biyopsi iğnesi tru-cut yöntemi ile yumuşak dokulardan biyopsi alacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İğne kalınlıkları 14 G, 16 G, 18 G, 20 G olmalıdır. - İğne uzunlukları 10, 16, 20, 25, 30 (cm) seçenekleri sunabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İğne ekojenik olmalıdır ve üzerinde derinliğini gösteren ölçü çizgileri (cm) olmalıdır. - Her iğne kalınlığı için ayrı ayrı renk kodları olmalıdır. - Reusable tam otomatik biyopsi tabancasına uyumlu olmalıdır. - Tabanca tek elle ve rahat kullanıma elverişli olmalıdır. - Tabancanın kilit mekanizması olmalıdır. Kilit mekanizması tabanca her kurulduğunda otomatik olarak devreye girmelidir. - Tabancanın iki farklı boyda ayarlanabilir parça alma seçeneği olmalıdır. (15-22mm) - Ateşleme tetiği manipülasyon kolaylığı için tabancanın sağ arka bölümünde yer almalıdır. - Tabancanın üzerinde tabancanın kurulu olup olmadığını gösteren bir pencere olmalıdır. Tabanca kurulduğunda pencere renk değiştirmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma iğnelerle birlikte her 100 adet iğne için; 1 adet tam otomatik biyopsi tabancasını vermelidir. - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |