| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün forsepsli, forsepsiz ve tek adım dilatasyon set seçenekleri olmalıdır. - Ürünün forsepsli ve forsepsiz set seçeneğinde 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 numara trakeostomi kanülü tek adım dilatasyon set 7.0-8.0-9.0 trakeostomi kanülü seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün forsepsli ve forsepsiz seti içeriğinde en az; - 1 adet kaflı trakeostomi kanülü veya kaflı ve aspirasyonlu kanallı trakeostomi kanülü, - 1 adet trakeostomi obdüratörü, - 1 adet trakeostomi bağı veya fiksasyon bandı, - 1 adet bistüri, - 1 adet luer enjektör, - 1 adet 14G delme kanülü - 1 adet 1.30mm çap ve en az 45 cm uzunluğunda PTFE kaplı guide wire (rehber tel) kıvrılma yapmayan büküldüğünde eski haline gelebilen materyalden yapılmış j uçlu - Forseps ucu ile aynı kalınlıkta trakeal dilatatör içermelidir. - 1 adet forseps (forsepsli setler için) - Forsepsli ve forsepsiz setler için trakeostomi kanülü obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olmalıdır. - Trakeostomı kanülü, yumuşak kaf yapısında, trakea temas yüzeyinin daha az olduğu profil kaf şeklinde, uygun açılı olmalıdır. - Ürünün trekeaostomi obdüratörü kanüle tam olarak oturmalıdır. - Forsepsli setler için, atravmatik forseps ayakları ve forsepssin ucu, içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Forsepsli setler için, forsepssin ucu atravmatik olması için yuvarlatılmış, künt uçlu olmalıdır - Ürün setinde trakeal dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır. - Forsepsli setler için, forseps cerrahi alet olarak değil, tekniğin dilatasyon aşamasında kullanılan özel dizayn forseps olmalıdır. - Ürün seti, içerisindeki kılavuz tel uygulayıcıya tek elle kontrol olanağı sunacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürünün trekeaostomi kanül ucu tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır. - Pilot balon hattı, ayırt edici farklı renkte olmalı ve pilot balon üzerin de ürünün markası, kanül iç çapı, kafın boş çapı yazılı olmalı, pilot balonun tek yönlü valvinin kapağı olmalıdır. - Kanül kanatları şeffaf olup,üzerinde marka,iç çap,dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır. - Ürünün tek adım dilatasyon seti içeriğinde en az; - 1 adet kaflı trakeostomi kanülü soft- seal özellikte, - 1 adet 14G delme kanülü - 1 adet bistüri, - 1 adet10ml enjektör, - 1 adet 1.30mm çap ve en az 45 cm uzunluğunda PTFE kaplı guide wire (rehber tel) kıvrılma yapmayan büküldüğünde eski haline gelebilen materyalden yapılmış j uçlu - Uygulama klavuzu, - 1 adet buji olmalıdır. - 1 adet buji öncesinde kullanılacak trakeal dilatatör (pre dilatatör) olmalıdır. - Tek adım dilatasyon setinde bujinin üzerinde, mesafeyi gösteren çizgisi bulunmalıdır. Bu çizgiye kadar olan açı keskin olmamalı,anatomik yapıya uygun olmalıdır.. - Tek adım dilatasyon setinde bulunan trakeostomi kanül obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olmalıdır. - Tek adım dilatasyon setinde uygulama kılavuzunun çentiği olmalı, bujinin ilerletilebileceği mesafeyi belirlemeye yardımcı olmalıdır.İçinden rehber tel geçebilmelidir. - Tek adım dilatasyon setinde kanül kanatları şeffaf olup,üzerinde marka,iç çap, dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün seti aynı marka parçalardan oluşan, steril tekli pakette veya set içeriği, yine aynı markadan oluşmak şartı ile ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır. - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde ve steril set içerisinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |