SMT1033 BRONKOSKOPİK AKCİĞER KÜÇÜLTME SARMALI

| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, bronkoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, sarmal nitinol materyalden yapılmış olmalıdır. - Ürün, radyoopak olmalıdır. - Ürün en az 2.8mm çalışma kanalı olan bronkoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. - Ürünün 100mm-150mm aralığında farklı uzunluklarda seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Her iki ucu atravmatik özelliği sağlamak üzere küçük toplar şeklinde olmalıdır. - Hava yollarına yerleşerek hastalıklı akciğer dokusunu sıkıştırmak üzere özel bir şekle sahip olmalıdır. - Bir kapsül içerisinde yerleştirilmiş olmalıdır. - Taşıyıcı katater tarafından kolayca bırakılabilmelidir. - 3 Tesla’ya kadar MR uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |