|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Isı nem tutucu, bakteri ve virüs tutma ayrıca nemlendirme özelliği ile aktif nemlendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün 10 gramdan ağır olmamalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bakteri filtrasyonu, ısı ve nem stabilizasyonu sağlayan, bir filtre olacaktır.
2. Ürünün bakteri ve viral etkenlere tutuş efektivitesi en az %99,999 olmalıdır.
3. Ürün şeffaf olmalı ve membran izlenebilmelidir.
4. Ürünün ölü boşluğu 11 ml den çok olmamalıdır.
5. Ventilatör ve ventilatör devresine uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. Steril paketlerde teslim edilmelidir.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |