SMT1088-BALON KATETER, KANAMA DURDURUCU, UTERUS İÇİNE YERLEŞTİRİLEN

| SMT Temel İşlevi: | - Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Uterin boşluğun içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır ve normal ya da sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Balon %100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir. - Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24Fr çapında 54-60cm uzunluğunda olmalıdır. - Balon en az 500ml şişirmeye uygun olmalıdır ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır. - Ürün ile birlikte hızlı bir şekilde balonun şişirilmesini sağlayan dual check valf, 180cm uzunluğunda tubing line veya en az 1 adet 60cc enjektör ve serum torbasını delmek için bir aparat ile birlikte paketlenmiş olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açık kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. - Balon 500ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı çıkıntı olarak kalmamalı ve tampon özelliğini engellememelidir. Drenaj kanalının girişi yıkanmaları azaltmak için en az 5+/-0,4mm genişliğinde olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün bir pakette set halinde olmalıdır. - Peel - open paketleme ile paketlenmiş, steril ve tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |