| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, cerrahi işlemlerde kanamayı önlemek için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kesici ve koagüle edici ucu 2-3cm teflon veya paslanmaz çelik kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürüne değişik uzunluk ve yapıdaki (paslanmaz çelik veya teflondan oluşan iğne, topuz ve bıçak uçları) takılabilmelidir. - Ürünün en az 3 metre uzunluğunda kablosu olmalıdır. - Ürünün elektrod uzunluğu 20-25 cm olmalıdır. - Ürünün hem kesici (cut) hem de koagüle edici iki kontrol düğmesi olmalıdır. Kontrol düğmesi kesi ve koagulasyon geçişlerinde takılı kalmamalıdır. - Ürünün bağlantısı üç girişli standart fiş ile sağlanmalıdır. - Ürün ameliyathanelerdeki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. - Ürün aktif uca kadar izolasyonlu olmalıdır. - Ürün ergonomik olmalıdır. - Ürün elle kontrol edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril, tekli pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1098 KOTER KALEMİ VE UCU