SMT1113- YAMA (MESH), POSTERİOR İNTRAVAJİNAL SLİNGOPLASTİ (PIVS)

| SMT Temel İşlevi: | - Ürün kadın genital sistemi arka kompartman onarım cerrahisinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Mesh materyali, geniş gözenekli, örgülü, poliproplen veya polyvınylıden fluorıde materyalden ve monofilaman yapıda imal edilmiş olmalıdır. - Gerilmeye karşı dirençli olmalıdır. Gerdirildiğinde büzülüp genişliğini kaybetmemelidir.(ip özelliği göstermemelidir). Anatomik yapı içerisinde oluşabilecek yüksek gerilim altında ürün; örgü yapısı itibarı ile kesinlikle kıvrılmamalı ve şekil değiştirmemelidir. - Esneyebilir özellikte ve şekil hafızasız olmalıdır. - Ürün iki kollu yapıda, iki adet 1cm genişliğinde en az 45 cm uzunluğunda şeridin merkezinde en az 4cm genişliğinde en az 5 cm yüksekliğinde bir dikdörtgen parçası ile bağlanmasından oluşan yekpare yapıda olmalıdır. - Ürüne bağlı erozyon, enflamasyon ve köprüleme reaksiyonları yüksek oranda engellenebilir olmalıdır. Mesh geri kaçmayacak şekilde dokuya tutunacak özellikte olmalıdır. - Posterior Intravaginal Slingoplasti ameliyatı için uygun bir adet paslanmaz çelik iğnesi veya tünel açıcı ile beraber olmalıdır. - İğne tutucusu plastik ve ergonomik olmalı işlem esnasında çıkmaya veya dönmeye dayanıklı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün postoperatif dönemde cinsel aktivasyon esnasında travmatik etki yaratmayacak şekilde yumuşak yapıda olmalıdır. - Atravmatik köşelere sahip olmalıdır. - Ürün yüksek efektif porozite, gelişmiş doku kaynaşması ve minimum yabancı cisim reaksiyonu sağlayacak yapıda olmalıdır. - Ürün çevre dokuları irrite etmeden çok kolay uygulanabilir olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Meshin tamamı koruyucu kılıfla ambalajlı olmalıdır. Kullanım öncesi mesh, üzerindeki koruyucu kılıftan tamamen ve kolayca çıkarılabilmelidir. |