| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, gün ışığından etkilenebilecek ilaçların ve solüsyonların korunabilmesi amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Set renkli opak malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set çift yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda ve ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Setin ikinci yolu (sıvı giriş yeri) standart hastane seti ve enjektörlerine uyumlu olmalıdır. - Pompa seti kaset mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır. - Set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır ve gönderimde sıvı miktarında değişken sapma oranı %3’ü geçmemelidir - Setin kaset mekanizması 2 ml ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır. - Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır, bu sayede sistem enfeksiyondan hem gönderilen ilaç hem de ortam kontaminasyondan korunmalıdır. - Set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir. - Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. - Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır. - Set steril ve non-projenik olmalıdır. - Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır. - Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır. - Kaset mekanizması sayesinde set, gönderim esnasında ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşulları altında 48 saat sorunsuz kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Yüklenici firma her 75 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. - Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. Bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. |