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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün infüzyon işlemlerin de kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün çift yollu olmalıdır.  

	Teknik Özellikleri: 





















Teknik Özellikleri: 

	3. Pompa seti, kaset mekanizmalı olmalı veya cihazda çalışmaya uygun, kalibrasyonu yapılmış ve tanımlanmış setle çalışmalıdır. Set sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır. Setin kaset mekanizması 2 ml’ye kadar havayı hapsedebilmeli veya kalibrasyonu tanımlanmış ve yapılmış setle çalışmalı, cihazın hava güvenlik sensörleri sayesinde hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır
4. Eğer kaset mekanizması varsa set, gönderim esnasında ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşulları altında 48 saat sorunsuz kullanıma uygun olmalı veya cihazda çalışmaya uygun, kalibrasyonu yapılmış ve tanımlanmış set kullanılıyorsa, cihaz peristaltik pompalama sistemine sahip olmalıdır)
5. Kasetli set veya kalibrasyonu yapılmış uygun set çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda kanallardan, aynı anda veya farklı anlarda dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.)
6.      Kasetli set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır, gönderimde sıvı miktarında değişken sapma oranı %5’ i geçmemelidir.
7. Cihaz peristaltik veya volumetrik yöntemle veya başka bir yöntemle çalışsa dahi gönderimi doğru olmalıdır.
8. Kasetli set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte, hacimsel olarak sıvı göndermeli veya peristaltik set bağlanması durumunda uluslararası standart infüzyon gereksinimlerine uygun olarak sıvı kabı yerden ve hastadan yüksekte olmalıdır)
9. Cihazda hava dedektörleri ve basınç sensörleri bulunmalıdır.)
10. Set pompadan çıkarıldığında otomatik veya manuel olarak klemp aracılığıyla kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.  Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır.) 
11. Cihaz, infüzyon devam ederken titrasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Cihaz makro modda 1 ml/saat ile 999 ml/saat kapasitesinde iken mikro modda 0,1 ml/ saat ile 99,9 ml/saat kapasitesinde çalışabilmelidir.
13. Cihazın basınçları kabul edilen uluslararası standartlarda ayarlanabilmelidir.)
14. Akış ve doz bitmesi durumunda kullanıcıyı sesli alarm ile uyarabilmeli ve ilk müdahaleye kadar damar yolunu açık tutacak şekilde DAKŞ konumuna geçebilmelidir.(1ml/saat)
15. Alarm kayıtlarını hafızasında tutabilmelidir.
16. Hastanın mobilizasyonu söz konusu olduğunda bataryası sayesinde infüzyona kesintisiz olanak sağlamalıdır.
17. Pompa cihazları, software özellikleri sayesinde gerektiğinde tek bir istasyondan takip edilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	18. Malzemeler steril ve tekli ambalajlarda olmalıdır. 
19. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve Lot bilgisi bulunmalıdır.
20. Setleri sağlayacak olan firma her 75 set için 1 adet cihaz vermelidir. Cihazlar setler bitene kadar hastanede kullanılacaktır.







