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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Set, damar yolundan verilen ilaç ve sıvılarının birim zamandaki miktarının, belirli akışkanlık hızında verilmesini sağlayan cihazlara takılabilen set olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Set içerisinde pompa mekanizması ile temas eden kısım akış hızı hassasiyeti için slikonize malzemeden veya infüzyon pompa kullanımı için üretilmiş yumuşatılmış PVC den üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün tek yollu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Set DEHP ve Latex içermeyen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. 
5. Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.
6. Setin damlama haznesi tabanında 15 µ filtre bulunmalıdır.
7. Setin hasta damar yolu bağlantısı olmalıdır. 
8. Setin seruma giren kısmı seruma girerken kırılmayacak kadar dayanıklı ve keskin olmalıdır.
9. Tedavinin standardizasyonu sağlamak ve uygulanan ilaçların uluslararası kabul edilen sapma oranlarının optimum seviyede kalmasını sağlamak amacıyla cihaz ve set uyumlu olmalıdır.
10. Setin üzerinde ani durumlarda ilaç verebilmek sette oluşabilecek havayı çıkartmak için 1 adet enjeksiyon portu bulunmalıdır.
11. Cihaz kapağı açıldığında cihaz üzerinde serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya set üzerinde, pompa mekanizması ile uyum sağlayan mekanizmadan çıkarıldığı anda serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya klemp bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Yüklenici firma her 125 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. 
13. Yüklenici firma cihazları, setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakacaktır.
14. Cihazlar, birden fazla bölgeye ayrılmış illerde ilgi bölge içerisindeki hastaneler arasında devir yapılabilinecektir.
15.  Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır.
16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 







