

SMT1183 EPİDURAL NÖROPLASTİ (EPİDURAL LİZİS) SETİ

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Skopi kontrolü altında epidural aralıktaki yapışıklıklarda adezyonolizis işleminin uygulanabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterin tamamı paslanmaz çelikten oluşan spiral yapıda kırılma, kopmalara karşı mukavemeti arttırılmış olmalıdır.
3. Kateter 17-19 G çapında 35 (1) cm ya da 60 (1) cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Girişim iğnesi 15-17 Gauge çapında en fazla 13 cm uzunluğunda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kateter epidural girişim esnasında nörotomi işleminin uygulanabilmesi için yalıtımsız aktif uçlu tasarlanmış olmalıdır
6. Kateterin uç kısım atravmatik kılavuz yaylı yumuşak pürüzsüz olmalı, enjeksiyon için orta bölümü geniş spiral aralığı bulunmalıdır.
7. Kateter iki kat kaplı floropolimer katlı ve radyoopak olmalıdır.
8. Kateterin yönlendirilebilmesi, ilerletilebilmesi ve yerleştirilme kolaylığını sağlayan en az 3 metal klavuz tel kateter ile birlikte steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
9. Nörolitik ajanlarla reaksiyon vermemelidir.
10. Steril ambalajında kateter ile birlikte enjeksiyon için kilitlemeli konnektör de olmalıdır.
11. Klavuz yaylı kateterle birlikte, iğne ucu epidural boşluktaki kateterin yönlenmesini sağlayan, sıyrılma riskini azaltan yarıçap şeklinde özel bir uca(eğri) sahip, 15-17 Gauge çapında en fazla 13 cm uzunluğunda girişim iğnesi de verilmelidir.


	Genel Hükümler:

	12. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, disposable olmalıdır
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.
14. Teklif veren firma Epidural nörotomi ve adezyonolizis kateterinin nörotomi ve modülasyon işlemlerinde kullanımı için, talep edilen her vakada kullanılmak üzere için kateter boyunda thermocouple nörotomi elektrotu ve Sensory Stimulation, Motor Stimulasyon, Termal Lezyon, Pulsed RF seçenekleri olan Lezyon Jeneratörünü bedelsiz olarak sağlamalıdır.






