| ## SMT Temel İşlevi: | - Spinal ve epidural anestezi uygulayabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Epidural ve spinal iğne paslanmaz çelik, epidural kateter poliüretan veya poliamit malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kombine Set; - 26G EN veya 27G ve en az 90mm uzunluğunda kalem uçlu veya quinke uçlu Spinal iğne, - 16G veya 18G ve en az 80 mm uzunluğunda tuohy uçlu epidural iğne, - En fazla 20G, en az 90cm uzunluğunda epidural katater, - En az 8 cc lik otomatik ya da manuel epidural direnç kaybı enjektörü, - Epidural flat filtre (0.2mikron) içermelidir. - Kateter konektörü içermelidir. - Ürün non-toksik olmalı ve lateks içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Epidural iğne üzerinde ponksiyon derinliğini gösteren, iğnenin ucundan itibaren veya en fazla 3cm’den sonra 1’er cm’lik işaretler bulunmalıdır. - Epidural katater yumuşak/softflexible uçlu olmalı, en az 3 lateral delik bulunmalı, kataterin yerleştirilmesine yardımcı ara parça, epidural filtre ve katater konnektörü olmalıdır. - Epidural kateter hastaya giden ilacın görülmesini sağlamalı ve sıvı çıkış yerlerinin mesafe aralığı eşit olmalıdır. - Epidural kateterin çıkarılması sırasında tüm kateterin görsel doğrulanması için distal uç işareti olmalıdır. - Spinal iğne ile epidural iğnenin kolay ve emin fiksasyonu için 360̊ dönebilme özelliğine sahip ve spinal iğnenin enjeksiyon esnasında doğru pozisyon emniyeti için kilitlenebilir özellikte sisteme sahip olmalıdır. - Paketin bir yüzü tüm ürünlerin görüleceği şekilde şeffaf olmalı, diğer yüzü ise yırtılma, delinme, ıslanma gibi durumlara karşı dirençli, kaliteli kâğıttan üretilmiş olmalı ve paket kâğıdı kolayca yırtılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. |