SMT1208 ASPİRASYON SİSTEMİ, SET, (TORBA VE SONDA DAHİL)

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün mevcut vakum sistemleri ile uyumlu olarak kan veya sekresyon gibi organik ve enfekte atıkları toplamak için üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün aspirasyon sondasının ucu vakum kontrollü veya kontrolsüz olmalıdır.
3. Ürünün standart uçlu, sump uçlu veya ince uçlu olmalıdır.
4. Ürünün torbasının jelleştiricili ve jelleştiricisiz formları olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürünün aspirasyon torba hacmi, 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürünün hortumu bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konnektör bulundurmalı ve en az 180 cm uzunluğunda ve iç çapı en az 4 mm, dış çapı en fazla 8,5 mm olan, iki ucu ajutajlı, şeffaf özellikte olan bu hortum torba ile aynı paket içerisinde verilmelidir.
7. Ürün seti içerisinde aspirasyon sondası bulunmalıdır.
8. Ürün, vakum sırasında hortum ezilip kıvrılmamalıdır. 
9. Ürünün hortumu ile uç uyumlu olmalı ve hava kaçağı yapmamalıdır. 
10. Ürünün hortumu ve uç ayrılabilir özellikte olmalıdır.
11. Ürün ucu dokuyu tahriş etmeyecek şekilde oval olmalıdır. Uç kısımda dokuyu zedeleyecek çapaklar olmamalıdır.
12. Ürünün uç kısmı sağlam, şeffaf sert plastikten yapılmış olmalıdır.
13. Ürünün aspirasyon sondasının   ucunda en az 4 tane delik olmalıdır.
14. Ürünün aspiratör ucu, yankauer aspirasyon (doku retraksiyonu yapmalı) gücüne sahip olmalıdır.
15. Ürünün aspiratör ucu, 150(±15) derece açılı olmalıdır.
16. Ürün hortumun aspiratör ucu ve aspiratörün makinaya bağlantısı (konnektör) fleksible (esnek) lümeni daraltmayan yapıda olmalıdır.
17. Ürünün aspiratör hortumu sağlık tesisinde kullanılan cihaz ya da sisteme uyumlu olmalıdır. Uyumsuz olanlar için uygun bağlantı konnektörü her bir set ile birlikte edilmelidir.

	Genel Hükümler:

	18. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
19. Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür.
20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




