| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastroenterolojik işlemlerde dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 1,7 mm- 3,0 mm’lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Ürün oval, Jumbo, açılı, iğneli/iğnesiz, makas uçlu, timsah uçlu olabilir. - Açılı forsepslerde forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında, forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forsepsin her iki bacağı aynı anda 90 derece açılandırılabilir özellikte olmalıdır. - Jumbo forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 4-8 mm arasında muhtelif ölçülerde ve ağız derinliği en az 2,4 mm olmalıdır. - İğneli ve iğnesiz forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Makas uçlu forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forseps ağzı kesmeye uyumlu makas şeklinde üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Forsepsin tutamaç kısmı plastik veya metal olmalıdır. - Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır. - Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu almalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |