| SMT1234 MEME İMPLANTI |  |
| --- | --- |
| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kontur güçlendirme ve kontur düzeltmesi, rekonstrüksiyon, implant değişimi yığılma veya defektin gizlenmesi amacı ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünler tıbbi silikon elostomerinden yapılmış olmalıdır. - Ürünler katı tıbbi silikon veya şeffaf yüksek ölçüde elastik silikon jelle veya salin çözelti ile doldurulmalıdır. Silikon jel dolgular polidimetilsiloksan içermelidir. Silikon jellerin "bellek etkisi" adı verilen özellikleri olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve hacim seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünlerde kullanılan jel yüksek ölçüde koheziv olmalıdır. - Ürünler çok katmanlı silikon bir zarf içermelidir. Zarf yüzeyleri farklı doku seçenekleri ile üretilmelidir. - Ürünlerin ölçülerini ve şeklini belirleyici işaretler mevcut olmalıdır. - Anatomik şekilde olan protezlerde; - Dış önyüzü kapsül oluşumunu engelleyecek pürtüklü yapıda olmalıdır. Bu pürtüklü yüzey baskı yöntemi ile yapılmış olmalıdır. - Anatomik şişirilebilir meme protezlerinde; - Ürünün dış önyüzü kapsül oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır. - Ürünün %35 jelle doldurulmuş kalan %65 de dokuyu genişletmek ve simetrinin sağlanabilmesi için ekspander yapıda olmalıdır. - Ürünün arka yüzü kuvvetlendirilmiş, expande olmayan taban içermelidir. Bu taban protezin iç yüzeyinde bulunmalı dokuya zarar vermemelidir. - Yuvarlak meme protezlerinde; - Protezlerin tüm yüzeyinin eşit kabuk kalınlığında olması için ve herhangi bir yerinde zayıf- ince nokta olmaması için protezler otomatik daldırma yöntemi ile yapılmış olmalıdır. - Protezlerin dış yüzeyi güvenliğinin arttırılması için üç katmandan oluşur. Bu üç katmandan ortadaki katman silikon sızmasını minimize edebilir özelliktedir. - Protezlerin dış yüzeyi pürtüklü veya pürtüksüz olmalıdır.Bu pürtüklü yüzey baskı yöntemi ile yapılmıştır tuz vb. gibi yabancı madde reaksiyonuna sebep olabilecek maddelerden yapılmamıştır. - Pürtüklü yüzeyin gözenekleri kapsüller kontraktürü minimize etmesi için en fazla 40 mikron büyüklüğündedir ve protezin tüm yüzeyinde homojendir. - Protezlerin içi tıbbi silikon jel ile doldurulmuştur. Bu jel uygulama sonrası sonuçların daha doğal olması için koheziv jeldir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril paket içerisinde olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürün ambalajı içerisinde kullanım tarihini ve seri numarasını belirleyici en az 2 adet etiketi olmalıdır. - Ürünün tabanında ürünün kodu, lot numarası ve hacmi yer almalıdır. |