| ## SMT Temel İşlevi: | - Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak ve kartuşu ateşlemek amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kalın doku, orta doku, orta/ kalın doku, ekstra kalın veya vasküler doku ve/ veya vasküler/orta, çeşitleri olmalıdır. - Ürünün 55mm-100mm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lineer kesici stapler zımbalar en fazla 3.0 mm yüksekliğinden birine sıkışmalıdır. - Lineer kesici stapler zımbaların eni en az 2,8 mm, bacak uzunluğu en fazla 5 mm olmalıdır. - Lineer kesici stapler zımba teli çapı en fazla 0.35 mm olmalıdır. - Lineer kesici stapler zımbalar dokuda tutulumu arttıran titanyum veya titanyum alaşımlı maddeden olmalıdır. - Lineer kesici stapler kartuş içinde; - 55-60 mm için 56-96 adet aralığında, - 75-80 mm için 76-126 adet aralığında, - 100 mm için 94-114 adet aralığında zımba bulunmalıdır. - Lineer kesici stapler aynı anda hem dört veya altı sıra zımba atma hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır. - Lineer kesici stapler en az 7 kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte toplam en az 8 kez ateşleme yapabilmelidir. - Lineer kesici stapler ön yüklemeli değil ise uygun özelliklte 1 kartuş birlikte verilmeli ve en az 8 kez ateşleme yapabilmelidir. - Lineer kesici stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engelleyecek yapıda olmalıdır. - Lineer kesici stapler üzerindeki bıçak veya yükleme ünitesi üzerindeki bıçak tercihen 440° paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Lineer kesici stapler anvil ve kartuş uç kısımlarını ateşleme sırasında birbirine yaklaştırarak tam paralel kapanma sağlayan entegre dirsek mekanizması olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lineer kesici stapler boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özeliği olmalıdır. - Lineer kesici stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır. - Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını veya zımbaların B formasyonu alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim veya mekanizma olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve Lot bilgisi bulunmalıdır. |