

SMT1288 STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ AÇIK CERRAHİ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün, ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

	2. Kartuşun orta, kalın, orta/kalın, ekstra kalın veya vasküler, vasküler/orta, dokulara uygun çeşitleri olmalıdır.
3. Kartuş çift veya üç sıralı iki hat boyunca 45 mm-105 mm uzunluğunda kapama ve 42-101 mm kesme yapmalıdır

	Teknik Özellikleri:

	4. Kartuş zımba koruma kını, zımbalar, zımba sürücüleri ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır
5. Kartuş zımbaları dokuda tutulumu arttıran titanyum veya titanyum alaşımlı maddeden olmalıdır.
6. Kartuş zımbaları ideal B formasyonu sağlaması için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip olmalıdır veya zımba yuvası ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engelleyici yapıda olmalıdır.
7. Kartuş [image: ][image: ] zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce talep edilen kartuş boyuna gör en az 2.4mm – en fazla 5 mm olmalıdır
8. Kartuş zımbaları, çift sıralı veya üç sıralı iki hat birbirine en az 3.0 mm mesafede olmalıdır.
9. Kartuşta bıçak kartuş üzerinde olmalıdır veya atıcının üzerinde olmalıdır veya kartuşla birlikte değişmelidir.
10. Ateşleme sonrası kartuş bıçağının üzeri kapatılmalı veya bıçak staplere geri çekilmelidir.
11. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görülebilir veya ateşlendiği anlaşılır olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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