| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Giriş sistemi bir adet esnek porttan, yara koruyucu veya alan açıcı veya batına ulaşım sağlayan ekipman, üzerinde hazır bulunan üç adet 5mm’lik veya 10mm’lik kanülden, bir adet 5-10 mm veya 5-12 mm’lik kanülden oluşmalıdır - Esnek portun 1 cm -15 cm arasında çapları olan seçenekler olmalı, ihtiyaca göre cerrah tarafından çap tercihi yapılabilir olmalıdır. - Esnek portun içine yerleştirilen 5 mm’lik veya 10mm’lik ve 5-12 mm’lik trokarlara ait kanüllerin uç kısmı yatay kesik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esnek port ve içerisinde veya beraberinde giriş trokarlarının da yer aldığı kitten oluşmalıdır. - Trokarlar, kullanılacak aletler girildiğinde içerden gaz kaçışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Giriş sisteminin içinde yer alan tüm obtüratörler bıçaksız olmalıdır. - Esnek portun üzerinde cerrahın çalışmasını engellemeyecek şekilde insüflasyon ve eksuflasyon girişi yer almalıdır. - Esnek portun üzerinde trokarların yerleştirilmesi için en az üç ayrı delik yer almalıdır veya hava kaçırmadan en az üç portun girişine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Esnek port cerrahın operasyon bölgesine yerleşiminin kolay olmasını sağlayacak esnek yapıda olmalıdır. - Esnek portun içine yerleştirilen trokarların üzerinde sabitlemeyi üst noktada tutmak için burgular yer almalıdır veya kendiliğinden esnek porta monteli olmalıdır. - Esnek portun üzerinde bulunan insuflasyon ve eksuflasyon için ayrı ayrı olacak şekilde en az iki adet giriş-çıkış noktası olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |