| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. - Trokarın uzunluğu; - Kısa için 70(± 10 mm), - Standart için 100 mm (± 10 mm) ve - Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Trokar sisteminde; - 5/5,5 mm lik trokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için, - 10/11mm lik trokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için, - 12/12,5mm lik trokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için, - 15mm lik trokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir. - Kanülün dışı, batın duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. - Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. - Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. - Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemi veya çift conta sistemi olmalıdır. - Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. - Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı “V” şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm lik trokar kanulünün, çap düşürücü ve/veya kanülde hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kacağını azaltmalıdır. - 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm lik trokarlarda spesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır. - Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır. - İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir. - Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır. |