| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, negatif basınç yardımıyla açık abdomen tedavisinin yönetiminde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Abdominal kapama seti içerisinde dolgu materyali (en az 2 adet), organ koruyucu örtü, port düzeneği ve yapışkan film örtü olmalıdır. - Dolgu materyali 2 adet hidrofobik perfore sünger veya hidrofobik perfore sünger ile sünger uzantılarına sahip olmalıdır. - Kapama setinin süngeri, yara tedavisinde en etkin sonucu alabilmek amacıyla negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik özellikte ve açık, porlu (en az 400 mikrometre) yapıda olmalıdır. - Sünger en az 2800 cm3 alanı doldurabilmelidir. - Sünger, yara yatağına anatomik uyum sağlamalı ve kıvrımlı alanlarda kullanılabilmelidir. - Sünger, yara boyutlarına göre kesilebilmeli ve yüksek oranda drenaj yapabilmeye uygun olmalıdır. - Sünger, medikal kullanıma uygun olmalı alerjik özellik içermemeli deride iritasyona yol açmamalıdır. - Sünger, yara granülasyonuna zarar vermemeli, yaradan kolayca çıkarılabilmeli ve kalıntı bırakmamalıdır. - Kapama seti içerisinde yer alan visseral koruyucu tabaka organ koruma özelliğine sahip materyalden yapılmış olup, kesilebilir ve eksuda geçişine izin veren gözenekli yapıya sahip olmalıdır. - Organ koruyucu tabaka en az 80x58 cm boyutlarında olmalıdır. - Yapışkanlı film örtü, biyouyumlu poliüretan maddeden üretilmiş olmalıdır. Şeffaf, steril ve vakumlu tedaviye uyumlu yapıda olmalıdır. - Yapışkanlı film örtü, uygulama güvenliği için aşamalı şekilde açılır olmalıdır. Aşamalı açılma, numaralandırma veya sıra belirtir bir ibare ile film üzerinde açıkça yazılmış olmalıdır. |
|  | - Yapışkanlı film örtü, sünger üzerine uygulama sırasında hizalamayı sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır. - Yapışkanlı film örtü, medikal kullanıma uygun olmalı, cilde iyi yapışmalı, allerjik özellik içermemeli, deride iritasyona yol açmamalıdır. - Set içerisinde en az 4 adet yapışkanlı film örtü olmalı ve bu film örtüler en az 20x30 cm boyutlarında olmalıdır. - Set içerisinde vakum cihazı ile bağlantıyı sağlayacak kendinden hortumlu port düzeneği bulunmalıdır. - Port düzeneği, biyouyumlu malzemeden yapılmış olmalıdır. - Port düzeneği, hasta temaslarında travmatik etkiyi azaltacak yumuşaklıkta olmalıdır. - Port düzeneği, hasta hareketleri sonucu oluşacak; eğilme, bükülme ve katlanma durumlarında yeterli esneklik sağlamalı ve kırılmama özelliği göstermelidir. - Port düzeneği üzerindeki hortumun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak sağlayacak biçimde bağlantı yeri ve klempi/klipsi/tıkayıcı aparatı bulunmalıdır. - Port düzeneğinde, kapama seti üzerine güvenle uygulama için aşamalı şekilde yapıştırılan film zemin bulunmalıdır. Film üzerindeki çıkartmalarda uygulama aşamaları açık şekilde sırasıyla yazılmış olmalıdır. - Kapama seti ile kullanılan vakum cihazı; - Negatif basınçta sapma göstermeden basıncı iletebilmelidir. (±5mmHg standart sapma dahilindedir.) - Vakum cihazı tarafından uygulanan negatif basınç 25mmHg- 200 mmHg arasında ayarlanabilmelidir. Cihaz tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde sesli ve görsel olarak uyarı vermelidir. - Uyarının sebebi (Toplama kabı Dolu/Tıkanıklık/Sızıntı/ Batarya bitti benzeri cihaz üzerinde bulunan ışıklı gösterge sistemi aracılığı ile) gözlemlenebilmelidir. - Vakum cihazının basınç yoğunluğu/şiddeti düşük basınç, orta basınç ve yüksek basınç olarak ayarlanabilmedir. - Vakum cihazı sürekli ve aralıklı çalışma modlarına sahip olmalıdır. Aralıklı mod alt- üst süre ve basınç ayarına izin vermelidir. Minimum basınç 50 mmHg a minimum süre 2 dk ya kadar düşürülebilmelidir. - Negatif basınçta sapma göstermeden basıncı iletebilmelidir. - Kapama seti tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Yüklenici firma teslimat ve kurulum yapılan her sağlık tesisinde istenilen süre boyunca kullanıcılara cihazın temel fonksiyon ve kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. - Vakum cihazları, kapama setleri bitene kadar hastanede kalacaktır. - Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 6 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir. - Yüklenici firma kuruma herhangi bir olumsuzluk durumunda tedaviyi aksatmayacak şekilde veya mevcut cihaz sayısı yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere yedek cihaz bırakmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında, teknik şartnamedeki 4. 8. 12. 15. 18. ve 23 a bendi maddelerine ait özellikleri kanıtlayan belgeleri ve ürün kataloğunu ibraz etmek zorundadır. - Vakum cihazlarının kalibrasyonunun zamanında yapılması, düzenli kontrol edilmesi, koku vb. nedenlerle temizliğinin yapılması firma sorumluğundadır. - Vakum cihazlarına ait teknik servis hizmetinin medikal cihaz kalite standartlarına göre yapıldığına dair güncel sertifika sunulmalıdır. - Vakum cihazı tedaviyi kesintiye uğratmadan hastanın mobilizasyonunu engellemeyecek boyutlarda ve ağırlıkta olmalıdır. Kolay taşınmasını sağlayacak aparatı olmalıdır. - Vakum cihazı şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve tam şarjlı olarak normal koşullarda kesintisiz 6 saat tedaviye devam edebilmelidir. - Yüklenici firma, güncel yazılım versiyonuna sahip cihazı, her 20 adet ürün karşılığında 1 adet cihaz olacak şekilde mülkiyeti firmada kalma koşuluyla hastanenin kullanımı için bırakılacaktır. Sağlık tesisi istendiği takdirde tedarikçi 24 saat içinde cihaz bırakacaktır. - Yara kapama seti alınacak toplama kabı ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |