| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kranial,oral maksilo fasial cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tüm vidalar Grade V alaşımlı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - 2.0 ile 3.0 (±1) mm’lik vida çapına sahip sistemleri olmalıdır. Her sistemde normal vidaların 0,3 mm fazlası kadar acil vidaları olmalıdır. - Vidaların kilitli/kilitsiz, self tapping/self drilling ve self tapping/self drilling intermaksiller fiksasyon vidası çeşitleri olmalıdır. - Vidaların 3-20mm arasında boy uzunlukları 1er mm farklılıkla bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir - Derinlikölçer (1 adet) - Mini plak bükücü (1 adet) - Mini plak kesici (1 adet) - Plak tutucu (1 adet) - Mini düz penset (2 adet) - Trokar set 4 parça (1 adet) - Mini sıkma tornavida (2 adet) - Mini kilitli tornavida (2 adet) - Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet) - Mini konteynır (1 adet) - Kilitli/Kilitsiz vidaları tornavidaya alırken kendiliğinden tornavidaya kilitlenebilen özellikte olmalı, kilitleme için ayrıca bir el aletine ya da sisteme ihtiyaç duyulmamalıdır, vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. - Rekon dril çapları 1,6±0,1 mm ile 2,2±0,1 mm ve çelikten olmalıdır. - Tüm vidalar biyo uyumlu olmalıdır. - Vida başları artı, yıldız, kare muhtelif şeklinde olmalıdır. - Tüm vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Tüm vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır. - Tüm vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır. - Tüm vidaların self tapping özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık steril çift paket de ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün kullanımı için gerekli olan plak ve fiksasyon malzemeleri aynı marka olmalıdır. - Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün önce teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

*