| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; akut, kronik, enfekte ve biyofilmli yaralarda ve yanıkta kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün muhtelif boy ve uzunluklarda olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün içeriği; - İyonik gümüş emdirilmiş iki kat sodyum karboksimetilselüloz, etilen diamin tetrat asetikasit sodyum tuzu (EDTA) ve benzetonyum klorid (BeCl) ten oluşmalıdır. - Ürün içeriğinde en fazla %0,35 EDTA ve %0,125 BeCl bulunmalıdır. - Ürünün içeriğindeki iyonik gümüş oranı sitotoksik etki yaratmayacak şekilde en fazla %1,2 olmalıdır. - Ürün hidrofiber yapıda olmalıdır ve bu klinik yayınlarla ispatlanmalıdır. - Ürün iyonik gümüş yara bakterileri de dahil olmak üzere hem planktonik hem de bakteriyel biyofimlerin içerisindeki patojenik mikroorganizmaları maya ve diğer yapıları öldürebilmelidir. - Ürün biyofilmleri parçalayıp emebilmelidir. - Ürün 7 güne kadar kontrollü gümüş salınımı yapabilmelidir. - Ürünün yüksek eksuda emiş gücü olmalı (0,25 g/cm2), nemli yara ortamı oluşturmak için eksudayı emdiğinde yumuşak jele dönüşmeli, dolayısıyla ağır eksudalı yaralarda da kullanılmalıdır. - Ürünün ıslak halde dayanma gücünü (5,0 n/cm) arttırmak için dikişli yapıda olmalıdır. - Ürünün kalınlığı 2,0mm den az olmamalı ve non-woven yapıda olmalıdır. - Ürünün şerit formunun kaviteli yaralarda uygulaması, çıkarması kolay ve ağrısız olmalıdır. - Ürün emdiği sıvıyı, yatay olarak iletmemeli, yapısını değiştirerek içerisine hapsetmeli, basınç altında bile içindeki sıvıyı sızdırmamalı ve dolayısıyla civardaki dokuyu masere etmemelidir. - Ürün kesilerek de kullanılabilmelidir. - Ürün uygulamadan sonra ciltte iz bırakmamalıdır. - Ürün salin ile kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında teknik şartnamedeki özellikleri kanıtlayan belgeleri, ürün kataloğunu ve tüm özelliklerini ispatlar özellikteki belgeleri ibraz etmelidir. |