|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Silikon oil göz içinde bırakılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Pirojen ve toksik olmamalıdır, enflamasyon oluşturmamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Silikon oil 1000 -1300 cst veya Silikon oil 5000-5700 cst viskozitede olmalı ve bu paketin dışında belirtilmelidir. 2. Silikon oil (göz içi) en az 10 cc ürün içeren enjektörde veya vial olmalıdır. 3. Her ürün ile birlikte 1 adet 25G kanül teslim edilmelidir. Kanül firma tarafından uygun numaralarla da değiştirilebilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Silikon enjeksiyonu sırasında öndeki kanül ve arkadaki pistonun yerinden çıkmayacak güvenlik sistemine sahip olmalıdır. 2. Teklif edilen solüsyonla getirilen belgeler aynı markaya ait olmalıdır. 3. Silikon sonradan doldurulup elle ambalajlanmış olmamalıdır. 4. En az 3 ay gözde emülsifiye olmadan kalabilmelidir. 5. Optik olarak berrak olmalı, partikül içermemelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril, tekli paketlerde olmalıdır. |