| ## SMT Temel İşlevi: | - Kornea rahatsızlıklarının iyileşme sürecine yardımcı olması amacıyla kullana uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lensler +/- 1.00 diyoptiride (plano) olmalıdır. - İyileşme sürecini hızlandırmak ve stromal anoksiyi engellemek için kontakt lenslerin oksijen iletkenliği -3.00 diyoptiride en az 100 Dk/t ve üzerinde olmalıdır. - Kontakt lenslerin kurumasını ve formunun bozulmasını engellemek için su içeriği en az %24 olmalıdır. - Kontakt lenslerin çapı 13,7 – 14,2 mm olmalıdır. - Kontakt lenslerin 8,4-8,6 veya 8,4-8,8 Temel Eğri (BC) seçenekleri olmalıdır. - Kontakt lenslerin her biri ayrı steril blister ambalajlarda, 6 adet blister içeren karton kutu ambalajlarda teslim edilecektir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lens materyali non-iyonik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: |  |