

SMT1520 KASET VE TÜP SETİ, VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZI UYUMLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kaset sistemi ile arka segment cerrahisi ile ön segment cerrahisi de yapılabilmelidir. Teklif edilen kaset kombine özelliğine sahip olmalıdır.Sağlık tesisinde kullanılan vitrektomi cihazına uygun olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Kaset sistemi; 23G, 25G, 25+G, 27G veya 27+G vitrektomi ameliyatlarını yapabilecek ayrı ayrı donanımlara sahip olmalıdır.
1. Aşağıda belirtilen malzemeler steril paket içerisinde veya ayrı ayrı verilebilmelidir. Steril paket içinde verilmesi durumunda aşağıda belirtilen malzemeler, plastik bir kutu içerisinde; steril olarak bulunmalıdır. Steril paket içerisinde;
a. Bir adet en az 7500 kesi/dakika pnömatik kesi yapabilen (pnömatik vitrektomi kesici cutter) 23G, 25G veya 27G disposable bulunmalıdır. 
b. Bir adet Endoilluminasyon prob 23G bulunmalıdır.
c. Bir adet 23G, 25G veya 27G disposable infüzyon kanülü bulunmalıdır.
d. Üç adet MVR bıçaklı kullanıma hazır halde vitreoretinal 23G, 25Gveya 27 G trokar sistemi bulunmalıdır.
e. Bir adet serum seti ve infüzyon hattı tubing seti bulunmalıdır.
f. Bir adet şeffaf naylondan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü bulunmalıdır.
g. Bir adet iki veya üç yollu musluk bulunmalıdır.
h. Bir adet yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası ya da kaseti içermelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	1. Kaset sistemi; direk venturi sisteme uygun, venturi odacığına sahip ve/veya aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına ve/veya vakuflow-VTI pompa sitemine uygun kaset içermelidir.


	Genel Hükümler:

	1. Steril paket içerisinde verilmesi durumunda yukarıda belirtilen malzemeler plastik bir kutu içerisinde; steril olarak bulunmalıdır.
1. Paket veya ürün üzerinde son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
1. Paket cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
1. Kombine vitrektomi cihazı üretici firma tarafından üretilmemiş vitrektomi seti, hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı teklif veren firma karşılayacaktır.
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