| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün bakteri ve virüs filtrasyonu ve uygun nemlendirmeyi sağlamak amaçlı kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün pediatrik, yenidoğan veya yetişkinlerde ventilasyon filtresi olarak kullanılmalı. Ayrıca trakeostomili hastalar için aynı yaş gruplarına uygun kullanılacak filtreleri bulunmalıdır. - Ürünün trakeostomi hastalarında kullanılan trakeostomi ısı ve nem filtresi veya değiştirici seçeneği de olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün yetişkinlerde kullanılacak filtreleri için; - Ölü boşluğu 60 ml den az, - Ağırlığı 4 - 25 gr aralığında, - 60 L/dk akımda 500 ml TV de rezistansı ˂3.0 cm H2O, - Minimal tidal volüm 200ml veya 150 ml olmalıdır. - Ürünün pediatriklerde kullanılacak filtreleri için; - Ölü boşluğu 35 ml den az, - Ağırlığı 25gr altında, - 10L/dk akımda 500ml TV de rezistansı ˂1.8(±0.1)cm H2O - Minimal tidal volüm 100ml veya 75 ml olmalıdır. - Ürünün yenidoğanlarda kullanılacak filtreleri için; - Ölü boşluğu 12 ml den az - Ağırlığı 15gr altında, - Minimal tidal volüm 80 ml altında olmalıdır. - Trakeostomide kullanılacak filtreler için: yetişkinlerde; yetişkin ventilasyon filtresi, pediatriklerde; pediatrik ventilasyon filtresi, yenidoğanda; yenidoğan ventilasyon filtresi sırası ile 4-5-6. maddeleri ile aynı özelliklere sahip olmalıdır. Trakeostomide kullanılacak filtreler için filtre çıkarılmadan aspirasyona izin vermelidir. - Ürünün filtrasyon etkinliği; virüs için en az %99,9 bakteri etkinliği en az %99.999 olmalıdır. - Ürün uygun Tidal Volümde (TV=500 ml) 28 mg ve üzerinde nem sağlamalıdır. - Ürün ile birlikte örneklerle detaylı teknik özellikleri belirtilen doküman verilmelidir. - Ürün mekanik ventilatör ve anestezi cihazlarında kullanılır özellikte olmalıdır. - Ürün anestezi cihazı veya mekanik ventilatör standart solunum devresi veya endotrakeal tüp ajutajlarına uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık olmalı ve steril paketlerde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |