| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün laporoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında organ rezeksiyonu ve anastomoz sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Staplerin şaftının yükleme ünitesiz boyu; - Kısa 6(±1) cm, - Orta 16cm(±2) - Uzun 26(±2) cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Staplerda, ameliyat esnasında alet değişimini azaltmak için grasping fonksiyonu bulunmalıdır. - 30 veya 45 veya 60 mm’lik yükleme üniteleri aynı stapler ile kullanılabilmelidir. - Staplerin handle üzerinde, ateşleme esnasında bıçağın nerede olduğunu gösteren 30-45-60 mm ibareli belirteç olmalıdır. - Stapler tutacının üzerinde, yükleme ünitesinin her iki yöne doğru 5’er adımda açılandırmanın sabitlendiğini teyit edecek şekilde, her adımda sesli geri bildirim vererek 45° kadar açılandırılabilir mekanizması olmalıdır. - Staplerin şaftı 360° rotasyon hareketini yapmalıdır, - Stapler en az 12 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır. - Staplerin şaftının ucunda bulunan ok işareti sayesinde, yükleme ünitesinin şaft üzerine kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Staplerin handle üzerinde, ateşleme esnasında bıçağın nerede olduğunu gösteren 30-45-60 mm ibareli belirteç olmalıdır. - Stapler ile kullanılan yükleme ünitelerinin staplerdan kolayca ayrılabilmesi için, yükleme butonunun şaftının ucunda veya rotasyon kolunun alt kısmında buton olmalıdır. - Stapler ile kullanılan yükleme ünitelerinin butonu üzerindeki renkli veya kilit belirteç sayesinde ünitenin doğru yüklendiği teyit edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stapler, rotasyon çentiklerinin bulunduğu yerde veya yükleme ünitesinin yerleştirildiği stapler şaftının ucunda yükleme ünitesinin şaft üzerinden çıkmasını engelleyen kilitleme mandalına veya butonuna sahip olmalıdır. - Dokuya uygun yerleşim için, yükleme ünitesinin ilk tetiklemede çenesi kapanmalı, istenildiğinde staplerdeki metrik penceredeki mandallar geri çekilerek ateşleme olmaksızın tekrar dokuyu serbest bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Staplerda tutaç kapatılıp istenildiği anda ileri itilip veya mandal geri çekilerek pratik bir şekilde tekrar açılarak grasping özelliğini sağlamalıdır. - Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için, stapler sadece butona basılarak aktive edilebilmelidir. - Tüm hat boyunca ideal “B” formasyonu sağlanabilmesi için, stapler her tetiklendiğinde kademeli olarak 15 mm kapama ve kesme yapma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik staplerin üzerindeki metrik pencereden takip edilebilmelidir. - Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı ile birlikte, çift sıralı üç hat boyunca kapama ve kesme yapmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |