| ## SMT Temel İşlevi: | - Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kartuşun zımbaları materyali, titanyum veya titanyum alaşımlı olmalıdır. - Kartuş standart, orta, kalın, orta/kalın veya ekstra kalın dokulara uygun çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aynı stapler üzerine standart, orta, kalın, orta/kalın veya ekstra kalın doku kartuşları takılabilmelidir. - Kartuş aynı anda kavis şeklinde en az 4 sıra zımba atabilmeli ve bunların ortasını kesme işlemi yapmalıdır. - Kartuş zımbaları en fazla 2.25 mm yüksekliğe sıkışmalıdır. - Kartuş zımbalarının eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en fazla 5 mm olmalıdır. - Kartuş zımba teli çapı en fazla 0.24 mm olmalıdır. - Kartuş içinde en az 46 ya da üç basamaklı ve 3 sıralı zımbalı yükleme üniteleri için 86 adet olmalıdır. - Kartuşun zımbasının en dış hat uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az 40 mm olmalıdır. - Kartuşun kesi hattı en az 40mm olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |