SMT1553-LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU, KAVİSLİ KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kartuşun zımbaları materyali, titanyum veya titanyum alaşımlı olmalıdır.
3. Kartuş standart, orta, kalın, orta/kalın veya ekstra kalın dokulara uygun çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Aynı stapler üzerine standart, orta, kalın, orta/kalın veya ekstra kalın doku kartuşları takılabilmelidir.
5. Kartuş aynı anda kavis şeklinde en az 4 sıra zımba atabilmeli ve bunların ortasını kesme işlemi yapmalıdır.
6. Kartuş zımbaları en fazla 2.25 mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
7. Kartuş zımbalarının eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en fazla 5 mm olmalıdır.
8. Kartuş zımba teli çapı en fazla 0.24 mm olmalıdır.
9. Kartuş içinde en az 46 ya da üç basamaklı ve 3 sıralı zımbalı yükleme üniteleri için 86 adet olmalıdır.
10. Kartuşun zımbasının en dış hat uzunluğu en az 48mm, en iç hattı uzunluğu en az 40 mm olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Kartuşun kesi hattı en az 40mm olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



