| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yara tedavisine destek olmak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapama seti içerisinde bulunan süngerin hammaddesi biyouyumlu poliüretan eter özellikte olmalıdır. - Ürünün küçük(100±25 cm2), orta (250±50 cm2) büyük (400± 50cm2) ebatları olmalıdır. - Kapama seti içerisinde sünger, yapışkan film ve port düzeneği bulunmalıdır. - Kapama setinin süngeri, yara tedavisinde en etkin sonucu alabilmek amacıyla negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik özellikte ve açık, porlu yapıda olmalıdır. - Sünger, açık porlu (en az 400 mikrometre) ve hidrofobik olmalı, kalınlığı 3cm ±5mm olmalıdır. - Set içerisinde küçük boyda en az 1 adet, orta ve büyük boyda en az 2 adet ve en az 25(± 5)x30±(5)cm ebadında yapışkanlı film örtü bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sünger, yara yatağına anatomik uyum sağlamalı, kaviteli ve kıvrımlı yaralarda kullanılabilmelidir. - Sünger, yara boyutlarına göre kesilebilmeli ve yüksek oranda drenaj yapabilmeye uygun olmalıdır. - Sünger, medikal kullanıma uygun olmalı alerjik özellik içermemeli deride iritasyona yol açmamalıdır. - Sünger, yara granülasyonuna zarar vermemeli, yaradan kolayca çıkarılabilmeli ve kalıntı bırakmamalıdır. - Sünger, antimikrobiyal etkinlik gösterecek oranda iyonize gümüş iyonu salınımı yapabilmelidir. - Antimikrobiyal etkinliğinin korunması için, gümüş iyonları tüm süngere homojen şekilde dağıtılmış olmalıdır. - Sünger, içerisindeki gümüşün salınım oranı 2-10 ppm sınırları arasında olmalıdır ve bu salınım en az 72 saat devam etmelidir. 15. Yapışkanlı film örtü, biyouyumlu poliüretan maddeden üretilmiş olmalıdır. Şeffaf, steril ve vakumlu tedaviye uyumlu yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 16. Yapışkanlı film örtü, uygulama güvenliği için aşamalı şekilde açılır olmalıdır. Aşamalı açılma, numaralandırma veya sıra belirtir bir ibare ile film üzerinde açıkça yazılmış olmalıdır. 17. Yapışkanlı film örtü, sünger üzerine uygulama sırasında hizalamayı sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır. 18. Yapışkanlı film örtü, medikal kullanıma uygun olmalı, cilde iyi yapışmalı, allerjik özellik içermemeli, deride iritasyona yol açmamalıdır. 19. Set içerisinde vakum cihazı ile bağlantıyı sağlayacak kendinden hortumlu port düzeneği bulunmalıdır. 20. Port düzeneği, biyouyumlu malzemeden yapılmış olmalıdır. 21. Port düzeneği, hasta temaslarında travmatik etkiyi azaltacak yumuşaklıkta olmalıdır. 22. Port düzeneği, hasta hareketleri sonucu oluşacak; eğilme, bükülme ve katlanma durumlarında yeterli esneklik sağlamalı ve kırılmama özelliği göstermelidir. 23. Port düzeneği üzerindeki hortumun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak sağlayacak biçimde bağlantı yeri ve klempi/klipsi/tıkayıcı aparatı bulunmalıdır. 24. Port düzeneğinde, kapama seti üzerine güvenle uygulama için aşamalı şekilde yapıştırılan film zemin bulunmalıdır. Film üzerindeki çıkartmalarda uygulama aşamaları açık şekilde sırasıyla yazılmış olmalıdır. 25 . Kapama seti ile kullanılan VAKUM CİHAZI ; - Negatif basınçta sapma göstermeden basıncı iletebilmelidir. (±5mmHg standart sapma dahilindedir.) - Vakum cihazı tarafından uygulanan negatif basınç 25 mmHg- 200 mmHg arasında ayarlanabilmelidir. Cihaz tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halinde sesli ve görsel olarak uyarı vermelidir. - Uyarının sebebi (Toplama kabı Dolu/Tıkanıklık/Sızıntı/ Batarya bitti benzeri cihaz üzerinde bulunan ışıklı gösterge sistemi aracılığı ile) gözlemlenebilmelidir. - Vakum cihazı sürekli ve aralıklı çalışma modlarına sahip olmalıdır. Aralıklı mod alt - üst süre ve basınç ayarına izin vermelidir. - Vakum cihazı sürekli ve aralıklı çalışma modlarına sahip olmalıdır. Aralıklı mod alt, üst süre ve basınç ayarına izin vermelidir. Minimum basınç 50 mmHg a minimum süre 2 dk ya kadar düşürülebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | 26. Kapama seti tek kullanımlık, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. 27. Alınan Kapama seti sayısının %5 i kadar Y konnektör hastaneye ücretsiz teslim edilecektir. 28 Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 29. Yüklenici firma teslimat ve kurulum yapılan her sağlık tesisinde istenilen süre boyunca kullanıcılara cihazın temel fonksiyon ve kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. 30. Vakum cihazları, kapama setleri bitene kadar hastanede kalacaktır. 31. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 6 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir. 32.Yüklenici firma kuruma herhangi bir olumsuzluk durumunda tedaviyi aksatmayacak şekilde veya mevcut cihaz sayısı yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere yedek cihaz bırakmalıdır. 33. Firma ürün kayıt başvuru aşamasında, teknik şartnamedeki 2, 6, 10, 12, 13, 14 ve 25. maddelere ait özellikleri kanıtlayan belgeleri ve ürün kataloğunu ibraz etmek zorundadır. 34. Vakum cihazlarının kalibrasyonunun zamanında yapılması, düzenli kontrol edilmesi, koku vb. nedenlerle temizliğinin yapılması firma sorumluğundadır. 35. Vakum cihazlarına ait teknik servis hizmetinin medikal cihaz kalite standartlarına göre yapıldığına dair güncel sertifika sunulmalıdır. 36. Vakum cihazı tedaviyi kesintiye uğratmadan hastanın mobilizasyonunu engellemeyecek boyutlarda ve ağırlıkta olmalıdır. Kolay taşınmasını sağlayacak aparatı olmalıdır. 37. Vakum cihazı şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve tam şarjlı olarak normal koşullarda kesintisiz 6 saat tedaviye devam edebilmelidir. 38. Yüklenici firma, güncel yazılım versiyonuna sahip cihazı, her 50 adet ürün karşılığında 1 adet cihaz olacak şekilde mülkiyeti firmada kalma koşuluyla hastanenin kullanımı için sağlık tesisine bırakacaktır. Sağlık tesisi ekstra cihaz talep ettiği takdirde; firma 24 saat içinde getirmekle yükümlüdür. 39. Yara kapama seti alınacak toplama kabı ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır |