SMT1607 AĞRI POMPA SETİ, HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün parenteral ilaç uygulamalarına uygun olmalı ve setler hasta kontrollü analjezi uygulamalarında kullanılan ağrı pompası ile kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Setin uzunluğu 280(±60) cm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Setin üzerinde serbest akış klempi bulunmalıdır.
4. Setin bir ucu serum torbasına rahat girişini sağlayan spike’a sahip iken, diğer ucu luer lock yapıda olmalı ve set serbest akışa geçişi engelleyebilmelidir. 
5. Setin doldurulma işlemi manuel yapılabildiği gibi, cihaz üzerinden de otomatik olarak yapılabilmelidir.
6. İntravenöz, subkutan ve epidural uygulamalarında tek tip set kullanılabilmelidir. 
7. Hasta güvenliği ve infüze edilecek yolun doğruluğu adına, setler üzerinde uluslararası standartlarça belirlenmiş uluslararası renk kodları bulunmalıdır.
8. Ürün ile birlikte bırakılacak PCA pompa cihazı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
a. Cihazın bolus kilitleme zamanı en 5 dakika olmalıdır.
b. Cihazın menü ve alarmları Türkçe,İngilizce,Almanca veya Fransızca olmalıdır.
c. Cihaza ilaç protokolü yüklenebilir olmalıdır. 
d. Cihazın üzerinde numerik veya yön tuşları olmalıdır. Her bir mod için (Epidural-IV-Rejyonel) eklenen ilaçlar, karışıklık olmaması adına yalnızca seçilen modda görünebilmelidir.
e. Her bir modun (Epidural-IV-Rejyonel) uluslararası standartlarda farklı renk kodu olmalıdır. Kullanıcının karışıklığını en aza indirmek için, seçilen moda özgü arka plan rengi (Epidural için sarı, IV için mavi vb) olmalıdır.
f. Cihazın göstergesinde tüm menüler takip edilebilmeli, infüzyon işlemi esnasında da hızı (ml, mg, mcg), infüze edilmiş hacmi infüze edilecek hacim, kalan zaman, veni açık tut (VAT), seçilen program, parametreleri de izlenebilmelidir.
g. Cihaz hafızasında son kullanılan programı saklayabilmelidir. Elektrik kesintilerinde de devreye giren bataryası sayesinde cihaz kapanmadan infüzyon işlemine devam edebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	h. Cihazların montajı ve eğitimleri kullanım süresi boyunca firma tarafından sağlanmalıdır.
i. Cihazda elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilen (li-ion) batarya veya pil bulunmalıdır. Elektrikten bağımsız olarak batarya, 100 ml/saat hızda, en az 15 (onbeş) saat çalışabilmelidir ve pillerin şarj edilebilir ünitelerinin olması gerekmektedir.
j. Cihaz üzerinde hava kabarcıklarının hastaya gitmesine engel olacak, hava kabarcık dedektörü bulunmalıdır ve kliniğe özgü olarak 0.4-1cc arasında hava kabarcık boyut limiti ayarlanabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün orijinal ambalajında ve setler steril olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Garanti şartları altında kullanılan cihazın arıza yapması durumunda yüklenici firma ücretsiz servis hizmeti vermeli ve servisi mümkün olmayan cihazlar 24 saat içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
12. Her 100 Set için 1 Pompa cihazın yeni ve güncel versiyonu, mülkiyeti firmada kalmak koşuluyla kurumun kullanımı için bırakılmalıdır.



