

SMT1611 SİLİKON TAMPONAT, SİLİKON YAĞI, AĞIR

	SMT Temel İşlevi: 
	1. İleri retina yırtılması vakalarında intraoküler tamponad olarak kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. %69,5 Polimetil Siloksan, %30,5 Perfolorhexyloctane içermeli veya Ultra pürifiye silikon yağ ve kısmen florlanmış olefin (RMN3) karışımı içermelidir.
3. Yoğunluğu 1,05 g/cm3 (25 °C sıcaklıkta) veya 1,02 g/ml (22ºC sıcaklıkta) olmalıdır.
4. Reflaktif indeksi 20 °C sıcaklıkta 1.387 olmalıdır veya Refraktif endeksi 20ºC sıcaklıkta 1,40 değerinde olmalıdır.
5. Viscosidetesi 25 C sıcaklıkta 1400 mps olmalıdır veya 25ºC sıcaklıkta viskozite 3300 mPas olmalıdır
6. 10ml.lik steril enjektör içerisinde olmalıdır.
7. Her ürün ile birlikte hastanenin talebine göre 1 adet 23G veya 25G kanül teslim edilmelidir. 


	Teknik Özellikleri: 

	8. Sudan daha ağır yapıda olmalıdır.
9. Silikon enjeksiyonu sırasında öndeki kanül ve arkadaki pistonun yerinden çıkmayacak güvenlik sistemine sahip olmalıdır.
10. En az 3 ay gözde emülsifiye olmadan kalabilmelidir.
11. Optik olarak berrak olmalı, partikül içermemelidir. 
12. Operasyon sonrası günde ödem vb. reaksiyonlara neden olmamalıdır.


	Genel Hükümler:

	13. Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir.
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