| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kaflı ve kafsız türleri olmalıdır. - Ürünün iç çapı 5- 9 mm ölçü aralığında olmalıdır. - Ürün PVC den ve yuvarlak şekilli üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün paketi içinde; - 1 adet fenestre trakeostomi kanülü, - 1 adet 15mm konnektörlü, düşük profilli tek veya çok kullanımlık iç kanül, - 1 adet obtüratör, - 1 adet boyun sabitleme bandı ve - 1 adet sızdırmaz kapak bulunmalıdır. - Ürünün dış kanül çapı 5-13mm ölçü aralığında olmalıdır. - Ürün non- toksik olmalıdır. - Ürünün üzerinde, eğimli kısmında, trakeadaki hava akışını, istendiğinde larenkse taşıyacak ve konuşmaya olanak veren fenestreler olmalıdır. - Ürünün boyutları tespit kanatları (flanş) üzerinde laser ile kazınmış olmalı ve bu sayede silinememelidir. - Ürünün tespit kanatları (flanş) hasta konforu sağlamak amacı ile hareketli olmalıdır. - Ürünün kaf yapısı özel şekilli olup, trakea’ya zarar vermeyen bir yapıya sahip olmalıdır. - Ürünün açısı anatomik yapıya en uygun, kanül ucunun trakea ön ya da arka duvarına temas edip, hasarlanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün dış kanülünde iç kanülünü kilitleme sistemi olmalıdır. - Ürünün iç kanül dış kanül içerisinde rahat hareket edebilmeli ve tam oturmalıdır. - Ürünün tespit kanatları (flanş) hasta konforu sağlamak amacı ile açılı ve stoma üzerinde boşluk yaratacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalıdır. - Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı olmamalıdır. - Ürünün dış kanül uç kısmı keskin kenarları olmamalı yuvarlatılmış olmalıdır. - İç kanüllerin dıştan içe çapları dış kanülün çaplarından en fazla 1,5 mm (± 0,5) mm küçük olmalıdır. - İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 2(±1)mm geriden (proksimalden) başlamalı yani iç kanül dış kanül yerleştirildiğinde 1(±1) mm kısa olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler | - Ürün steril ve tek kullanımlık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |