SMT1639- NÖROSTİMÜLATÖR, SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN

| SMT Temel İşlevi: | - Nörostimülatör sistemi; elektrotlara nörostimülatör vasıtasıyla düşük voltajda elektrik akımı göndererek hedeflenen bölgenin uyarılmasını sağlayan tamamen implante edilebilir, dışarıdan programlanabilir bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Nörostimülatör ambalajında, nörostimülatör cihazı, tork anahtarı, hasta kimlik kartı ve ürünle ilgili belgeler bulunmalıdır. - Nörostimülatör cihazı, stimülasyon programını ileten lead bağlantı kablosu ve hasta programlayıcısı ile uyumlu, programlanabilir özellikte olmalıdır. - Nörostimülatör cihazı üzerinde radyopak kod bloğu bulunmalıdır. Radyopak tanımlama kodu hasta güvenliği için imalatçının ve nörostimülatör model numarasının belirlenmesine imkan tanımalıdır. - Nörostimülatör, titanyumdan yapılmış olmalı, insan vücudunda alerji, enfeksiyon vb problemler yaratmayacak nitelikte olmalıdır. - Nörostimulatör ağırlığı 50 gr, Hacimi 25 cm³ den az olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Nörostimülatör; elektriksel parametreleri (frekans, amplitude, dalga genişliği) kolaylıkla harici bir el cihazı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmeli ve bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır. - Nörostimülatör pili tükendiğinde değiştirme işlemi ek aksamları (lead vb.) ellemeksizin sadece Nörostimülatörün kendisinin değiştirilmesi ile tedavinin devam etmesine imkan tanımalıdır. - Nörostimülatör, hastanın endikasyonuna bağlı olarak aşağıda belirtilen iki ayrı çalışma moduna programlanabilmelidir. - Cyclingmod: programlanan zaman aralıklarına göre gün içerisinde nörostimülatörün farklı modlarda otomatik olarak çalışması, - Continousmod: programlanan aylarda nörostimülatörün sürekli çalışması. |
| Genel Hükümler: | - Sistem steril ambalaj halinde olmalıdır. |