   SMT1641-TIRNAKLI LEAD, SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Sakral stimülasyon lead, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış, sakral sinir stimülasyonu tedavisinde kullanılan nörostimülatör sisteminin bir parçası olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. SNS Lead elektrodları platinum/iridium, bağlantı tesbitleri poliüretandan yapılmış olmalıdır. Kalıcı lead tırnaklı (leadin kaymasını önleyen tıranlı yapı) olmalıdır.
3. SNS Lead elektrodları, hastanın ihtiyacına göre MR uyumlu olmalıdır.
4. Sakral Stimülasyon Lead uzunluğu en fazla 110 cm olmalıdır.
5. Sakral Stimülasyon Lead çapı en fazla 1,35 cm olmalıdır.
6. Sakral Stimülasyon Lead en az 4 elektrodu bulunmalıdır.    
7. Sakral Stimülasyon lead, aşağıda belirtilen komponentleri içeriyor olmalıdır.
a) Sakral Stimülasyon Lead (tırnaklı)
b) Geçici bağlantı için uzatma
c) Tesbit edici (sabitleyici) 
d) 14 gauge Tuohy iğne
e) Test kabloları
f) Tünelleme aracı

	Teknik Özellikleri: 

	8. Lead ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Lead paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır
10. Tek kullanımlık olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.



