SMT1645-PROTEZ KİTİ, YAPAY (ARTİFİSYEL) ÜRİNER SFİNKTER

| SMT Temel İşlevi: | - Orta-şiddetli üriner inkontinans tedavisinde uzun dönem etkinlik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır. - Ürün; sfinkter deposu ( basınç izleme/düzenleme balonu ), idrar kanalına yerleştirilen halka (cuff) ve pompa sistemine sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olmalıdır. - Setin içinde 5 Adet protez bağlantı kelepçesi, 4 adet enjektör ucu, 1 adet ölçü skalası, üretrayı ölçmek için cetvel ve 1 adet bağlantı hortumu bulunmalıdır. - Basınç izleme balonu minimum 22cc sıvı almalıdır. - Kontrol pompası antibiyotik kaplı olmalıdır. - Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır. - Tıkama kafı; 3,5cm ve 4.5cm boylarındaki farklı kaf boyları ameliyat esnasında bulunacak şekilde teslim edilecektir. - Çift cuff kullanılması gerektiğinde y şeklinde bağlantı parçası olmalıdır. - Tıkama kafı antibiyotik kaplı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Basınç izleme balonu 50-70cm H2O basınç sağlamalıdır. - Kontrol pompası; pompaya bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek İdrar yapmayı sağlayacak, 2-3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamım otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Yukarıda belirtilmiş olan tüm malzemeler tek bir paket içinde ve steril olmalıdır. Son kullanım tarihi paket üzerinde belirtilmelidir. |