SMT1665-LİPİD AFEREZ TÜP SETİ, DOUBLE FİLTRASYON

| SMT Temel İşlevi: | - Tüp seti; lipid aferez double filtrasyon işlemi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Setin üzerinde 5 adet basınç ölçüm noktası olmalıdır; Arter basınç portu, Venöz basınç portu, Pre Filtre basınç portu, Post filtre basınç portu, İkincil filtre basınç portu - Set içerisinde; plazma filtresi ile ikincil filtre arasında bağlantı hattı, plazma dönüşüm hattı ve drenaj hattı olmalıdır. - Set içerisinde arter hattı, ven hattı, sitrat antikoagülasyon hattı ve filtre bağlantı portları bulunmalı ve bunlar renk kodlu olmalıdır. - Sitrat antikoagülasyon hattı önceden birleştirilmiş olmalıdır. - Tedavinin güvenliği açısından ven hattı üzerinde hava/kabarcık tutucu hazne olmalıdır. - Plazma filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır. - Lipid aferez filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır. - Tedavi esnasında olası TMP basıncı yükselmelerinde, tedavinin sürekliliği için yapılacak yıkama/drenaj/plazma dönüşü işleminde kullanılan ‘’yön değiştirici klemp’’ olmalıdır. - Hattın steril ambalajı içinde, yıkama ve tedavi esnasında drenaj işlemi için kullanılmak üzere bir adet atık torbası olmalıdır. - Set ile beraber bir adet kapasiteli atık torbası verilmelidir. |
| Teknik Özellikleri: | - Setin dolum hacmi 52ml’yi geçmemelidir. - Plazma hattı ve drenaj/yıkama hattı önceden birleştirilmiş olmalı ayrıca bir hatta gerek duyulmamalıdır. - İşlem için gerekli olan tüm portların ve pompaların yerleştirilmesi için uygun segmentler olmalıdır. - Basıç ölçüm portlarında kontaminasyon riskine karşı, cihazın basınç sensörü ile kan ve plazma hiçbir zaman temas etmemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Üretim hatası veya cihazdaki teknik arıza nedeniyle kullanılamayan setler firma tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir. - Set tek kullanımlık olmalıdır. - Setin tüm parçaları aynı steril ambalaj içerisinde olmalı ve ambalaj üzerinde ürenle ilgili tüm bilgiler eksiksiz yer almalıdır. |