SMT1666-LİPİT AFEREZ TÜP SETİ, TAM KAN

| SMT Temel İşlevi: | - Tüp seti lipid aferez işlemi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Tam kan LDL adsorbsiyon kolonuna uygun giriş-çıkış portları olmalıdır. - Setin üzerinde; kan gelişi, kan gidişi ve adsorber basınçlarını ölçebilmesi için transducerler olmalıdır. Olası kontaminasyon riskine karşı uç kısımlarında hidrofobik filtreler olmalıdır. - Kan alış hattı ile sitrat antikoagülasyon hatları önceden birleştirilmiş olarak steril ambalajında olmalı, harici hiçbir hatta gerek olmamalıdır. - Sitrat hattı üzerinde doğru kaogülasyon için damlama haznesi olmalıdır. Bu hat, doğru ölçüm yapılabilmesi için cihazın sitrat ölçüm portu ile uyumlu olmalıdır. - Setin dönüş hattı üzerinde hastayı koruma amaçlı hava tutucu hazne olmalıdır. Cihazın hava tutucu dedektörüne uygun olmalıdır. - Tedavi esnasında gerekli durumlarda kullanılmak üzere enjeksiyon portu bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Setin pompa segmentleri silikon yapıda olmalı, pompa dönüşlerindeki sürtünmeden etkilenmemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Üretim hatası veya cihazdaki teknik arıza nedeniyle kullanılamayan setler firma tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir. - Set tek kullanımlık olmalıdır. - Setin tüm parçaları aynı steril ambalaj içerisinde olmalı ve ambalaj üzerinde ürenle ilgili tüm bilgiler eksiksiz yer almalıdır. |