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	SMT Temel İşlevi:
	1. Tüp seti lipid aferez işlemi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Tam kan LDL adsorbsiyon kolonuna uygun giriş-çıkış portları olmalıdır.
3. Setin üzerinde; kan gelişi, kan gidişi ve adsorber basınçlarını ölçebilmesi için transducerler olmalıdır. Olası kontaminasyon riskine karşı uç kısımlarında hidrofobik filtreler olmalıdır.
4. Kan alış hattı ile sitrat antikoagülasyon hatları önceden birleştirilmiş olarak steril ambalajında olmalı, harici hiçbir hatta gerek olmamalıdır.
5. Sitrat hattı üzerinde doğru kaogülasyon için damlama haznesi olmalıdır. Bu hat, doğru ölçüm yapılabilmesi için cihazın sitrat ölçüm portu ile uyumlu olmalıdır.
6. Setin dönüş hattı üzerinde hastayı koruma amaçlı hava tutucu hazne olmalıdır. Cihazın hava tutucu dedektörüne uygun olmalıdır.
7. Tedavi esnasında gerekli durumlarda kullanılmak üzere enjeksiyon portu bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Setin pompa segmentleri silikon yapıda olmalı, pompa dönüşlerindeki sürtünmeden etkilenmemelidir.

	Genel Hükümler:
	9. Üretim hatası veya cihazdaki teknik arıza nedeniyle kullanılamayan setler firma tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
10. Set tek kullanımlık olmalıdır. 
11. Setin tüm parçaları aynı steril ambalaj içerisinde olmalı ve ambalaj üzerinde ürenle ilgili tüm bilgiler eksiksiz yer almalıdır.



