SMT1677-PENİL PROTEZ, BİÇİMLENDİRİLEBİLİR (MALLEABLE)

| SMT Temel İşlevi: | - Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Penil protez vücuda uyumlu silikon materyalden yapılmış olmalıdır. - Protez hasta tarafından gizleme amaçlı büküldüğünde sabit kalabilmesi için paslanmaz çelik tel veya nikel titanyum tel üzerinde silikon kaplı olmalıdır. - Operasyonda tercih edilen antibiyotikli sıvının proteze emdirilebilmesini sağlayan hidrofilik kaplama üzerinde silikon kaplı olmalıdır. - Paslanmaz çelikten üretilen protez; 9mm, 9.5mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm olacak şekilde 6 farklı çapta olmalıdır. Protezin boyu proksimal ucundan kesilerek kısaltılabilmedilir. - Nikel titanyumdan üretilen protez; 9,5 mm, 11 mm ve 13 mm olacak şekilde 3 farklı çapta olmalıdır. Protezin boyu proksimal ucundan kesilerek kısaltılabilmelidir. - Protezlerin çapı; 9-10mm ise uzunluğu 23cm, 11-12mm ise uzunluğu 25cm, 13mm ise uzunluğu 27cm olmalıdır. - Ambalaj içerisinde gerektiğinde kullanılması için 2'şer adet 0.5cm ve 1 cm arka uzatma parçaları olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Protez boyu; 23cm ise 14cm’e, 25cm ise 16cm’e, 27cm olanları ise 18cm’e kadar kısaltılabilmelidir. - Protez in vitro olarak 135 derece bükülebilmeli ve kolay yerleştirilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır. - Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır. |