[bookmark: _GoBack]SMT1680-REKTAL KATETER, HAVALI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kateter latex veya latex içermeyen materyalden üretilmiş olmalıdır. 
3. Kateter, 7-8Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine gudie wire yerleştirilmiş olmalıdır.
4. Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan ölçüm balonu olmalıdır.
5. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Kateter tek kanal basınç ölçümü için tasarlanmış olmalıdır.
7. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
8. Kateter, basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	9. Kateter klinikte kullanılmakta olan cihaza uyumlu olmalıdır. 
10. Bu ürün diğer ürodinami malzemeleriyle kombine (uyumlu) olarak kullanılabilmelidir.
11. Steril olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır.



