SMT1684-SİSTOMETRİ KATETERİ, HAVALI

| SMT Temel İşlevi: | - Sistometri kateteri; mesane içerisindeki vesikal basıncı ölçmeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kateter poliüretan veya polivinil klorürden imal edilmiş olmalıdır. - Kateterin boyu en az 65cm olmalıdır. - Kateter 6-12Fr aralığında, tek, çift veya üç lümenli olmalıdır. - Kateter üzerinde 1cm aralıklarla derecelendirme yapılmış olmalıdır ve her 5cm, 10cm,15cm, 20cm, 25cm ve 30cm'ye kadar yazılı olarak, kateter uzunluğu belirtilmelidir. - Basınç kanalında, renkli erkek (male) konnektör olmalıdır. - Konektörün ağzı stopper ile kapalı olmalıdır. - Basınç kanalı üzerinde 10mm uzunluğunda ve en fazla 10mm genişliğinde hava ile dolabilen çok ince esnek 360 derecede basınç ölçüm balonu olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyonunun değişmesinden dolayı oluşacak yükseklik farkından etkilenmeyecek şekilde hava prensibiyle çalışmalıdır. - Kateter hastayı travmatize etmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır. - Kateterin bağlantı noktaları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. - Steril orijinal paketli olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |