SMT1684-SİSTOMETRİ KATETERİ, HAVALI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Sistometri kateteri; mesane içerisindeki vesikal basıncı ölçmeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kateter poliüretan veya polivinil klorürden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateterin boyu en az 65cm olmalıdır.
4. Kateter 6-12Fr aralığında, tek, çift veya üç lümenli olmalıdır.
5. Kateter üzerinde 1cm aralıklarla derecelendirme yapılmış olmalıdır ve her 5cm, 10cm,15cm, 20cm, 25cm ve 30cm'ye kadar yazılı olarak, kateter uzunluğu belirtilmelidir.
6. Basınç kanalında, renkli erkek (male) konnektör olmalıdır.
7. Konektörün ağzı stopper ile kapalı olmalıdır.
8. Basınç kanalı üzerinde 10mm uzunluğunda ve en fazla 10mm genişliğinde hava ile dolabilen çok ince esnek 360 derecede basınç ölçüm balonu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyonunun değişmesinden dolayı oluşacak yükseklik farkından etkilenmeyecek şekilde hava prensibiyle çalışmalıdır.
10. Kateter hastayı travmatize etmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır. 
11. Kateterin bağlantı noktaları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	12. Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. 
13. [bookmark: _GoBack]Steril orijinal paketli olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. 



