SMT1708-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI

| SMT Temel İşlevi: | - Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Stentin vücutta en az 6 veya en az 12 ay kalabilecek nitelikte bir malzemeden (karbotan, silikon ve diğer polimer türevlerinde) üretilmiş olmalıdır. - Ürün seti kılavuz telli veya kılavuz telsiz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Kılavuz telli seçeneğinde; Stentle beraber 100-160cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır. - Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya her iki ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Stent uçları Double-J olmalıdır. - Stent kullanıcının tercihi doğrultusunda 3-8Fr arasında ve 10-30cm ebatları arasında olmalıdır. - Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli veya düz uçlu radyoopak marker içeren 40-100cm uzunluğunda itici bulunmalıdır. - Stent radyoopak olmalıdır. - Stentin distal ucu sabitleme süturlu veya sütursuz olmalıdır. - Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır. Klempler stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. |