**SMT1713-DİLATATÖR SETİ, AMPLATZ, RENAL, PERKÜTAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Nefrostomi işlemi öncesi geçiş yolunu dilate etmeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Set içersinde pediatri için 6F’den başlayarak 24F genişliğe kadar, yetişkin için ise 6F veya 8F’den başlayarak 30F genişliğe kadar 10 veya 12 adet Amplatz dilatatör bulunmalıdır. 2. Dilatatörler üzerinde Fr ölçüleri rakam ile yazılmış olmalıdır. 3. Dilatatörlerin uzunluğu en az 30 cm olmalıdır. 4. Set içerisinde guide üzerinden yerleştirilebilen 8Fr dilatöre uygun 50-90cm aralığı uzunluğunda stile bulunmalıdır. 5. Set içerisinde en az 2 tane (pediatri için 14Fr,16Fr,18Fr,20Fr,22Fr,24Fr den en az ikisi), (yetişkin için24Fr,26Fr,28Fr,30Fr içerisinden en az biri ) dilatatöre uygun kılıf bulunmalıdır. 6. Bu kılıflar dilatatörler üzerinden rahatça ilerletilebilmeli, dilatatör ile çapları tam uyumlu olmalı, aralarında boşluk kalmamalı, uç yapısı dilatatörlerin üzerinden kolayca kaymasını sağlamak ve böbreğe girişi kolaylaştırmak üzere eğri kesimli ve açılı veya künt olmalıdır, bu açılanma böbreğe zarar verecek kadar sivri olmamalıdır 7. Dilatasyonun kolay olması ve böbreğe zarar vermemesi için dilatatörün ucu; uca doğru incelen (taper tip) şekilde olmalı ve uçları yuvarlatılmış olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. 14 ve 30Fr arası dilatatörlerin iç çapı 8Fr stylet üzerinden kullanıma izin vermelidir. 2. Dilatatörler ve setin içinden çıkan stile (style) radyoopak özellikte olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün dilatasyon aşamasında uygulanan kuvvete yeterli direnci göstermeli ve eğilip bükülmemelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Setin tamamı steril bir paket içinde bulunmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |