SMT1715-TUR LOOP, KESİCİ, MONOPOLAR ENERJİLİ     
	SMT Temel İşlevi:
	1. Monopolar elektrocerrahi teknolojisine uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. [bookmark: _GoBack]Ucunda aktif elektrod bulunmalıdır ve elektriksel dönüş elektrod yada şaftın üzerinden gerçekleşmelidir.
3.  Glisin içerisinde çalışabilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	4. Elektrod 15-27 Fr kılıfa göre dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
5. Elektrod uzunluğu 24-30cm arasında olmalıdır.
6. Kesici telin kalınlığı en fazla 0.40mm olmalıdır.
7. Elektrod tek veya çift bacaklı olmalıdır.
8. Elektrod üzerinde plastik parça olmamalıdır.
9. Özel yapısı sayesinde doku yapışmalarını önlemelidir.
10. Hastanede bulunan açısı 0, 12, 30, 45 derece olan optiklerden en az biriyle uyumlu olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	11. Yüksek Frekans kablosu ile elektrod arasındaki bağlantı çalışma elemanında doğrudan sağlanabilmelidir.
12. İşlem sırasında loopun tüm hareketleri optiğin görüş alanı içinde kalmalıdır.
13. Elektrod takılıp çıkartılırken çalışma elemanın kanalı kullanılmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Elektrod takılıp sökülürken en ufak bir takılma, zorlanma, kilitlememe, su sızdırması, aşırı sürtünme, gevşek kalma, takılı elektrodu salma, elektrodu bırakmama veya burada açıkça belirtilmeyen fakat fark edildiği takdirde kullanıcıyı herhangi bir şekilde zora sokacak ve aletin rahat kullanımına engel olabilecek herhangi bir uyumsuzluk sorunu hiçbir koşulda yaşanmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	14. Elektrod; tak çalıştır prensibi ile çalışmalıdır ve ilgili hastanede kullanılan rezektoskop ve jeneratör sistemi için dizayn edilmiş olup boyut ve ebad olarak tamı tamına uyumlu olmalıdır.
15. Jeneratör ve rezektoskop sistemi için uyumluluk onayı distribütör firmadan veya üretici firma tarafından belgelenmelidir.
16. Elektrod steril olmalı ve sterilizasyon ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.



